	[image: image4.emf] 

 


	MANUAL DE LIMPIEZA, DESINFECCION Y ESTERILIZACION
	CÓDIGO:     SGCPPA-SC-03 

VERSIÓN:    1.0

VIGENCIA:  01/ 03/2013





MANUAL DE LIMPIEZA, DESINFECCION Y ESTERILIZACION 

[image: image1.jpg]


[image: image2.jpg]



CLINICA RENACER LTDA

RIOHACHA, 2013

INTRODUCCION

La limpieza y la desinfección, constituyen, junto con la esterilización, los elementos primarios y más eficaces para romper la cadena epidemiológica de la infección. Para comprender la relevancia de estos factores en relación con la aparición de la infección Intrahospitalaria es preciso comprender cómo se desarrolla y cuáles son sus determinantes. 

La infección hospitalaria constituye un tema de extraordinaria actualidad por su frecuencia, gravedad y repercusión económica, y viene condicionada por tres determinantes principales: el huésped, el agente patógeno y el propio ambiente hospitalario1. Si el huésped resulta muy susceptible, el germen es muy virulento y las condiciones de saneamiento ambiental son deficitarias, la infección Intrahospitalaria ocupará un lugar preferente en el hospital. 

La combinación de los factores relacionados con el huésped (cada día existen más pacientes ancianos, crónicos, inmunodeprimidos.) y la aparición de gérmenes emergentes (tales como las formas resistentes de tuberculosis, estafilococos resistentes a meticilina, enterococos resistentes a vancomicina, etc.) han llevado a un mayor interés por los temas relacionados con el medio ambiente hospitalario y su control, como tercera pata de la banqueta en la que se sustenta la infección Intrahospitalaria. 

Si bien la mayor parte de los procesos infecciosos hospitalarios son de origen endógeno, su frecuencia es mayor cuando existen una serie de circunstancias favorecedoras por parte del huésped o se potencia la transmisión exógena de microorganismos, mediante la presencia de factores ambientales. 

La limpieza y desinfección son las herramientas para controlar los factores relacionados con el medio ambiente hospitalario, por lo que resulta necesario repasar cómo se interrelacionan el medio ambiente con la presencia de la infección Intrahospitalaria. 

OBJETIVOS:
· Unificar criterios en el manejo de la asepsia y antisepsia basados en las recomendaciones, de acuerdo con el Center for Disease Control (CDC) de Atlanta, la guía de intervención de enfermería de infecciones intrahospitalarias realizada por el convenio entre el Instituto del Seguro Social y ACOFAEN (Asociación Colombiana de Facultades de Enfermería), la AORN (Association of Operating Room Nurses).
· Disminuir los riesgos de infección dentro de la institución 

· Sensibilizar al personal medico, enfermara jefes, auxiliares de enfermeria  y  personal de apoyo 

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS
Limpieza: es la remoción mecánica por medio del agua y un detergente de toda materia extraña, de las superficies en general. No elimina los microorganismos pero reduce su número.(10,12,13)
Asepsia: ausencia de microorganismos que pueden causar enfermedad. Este concepto incluye: la preparación del equipo, la instrumentación y el campo de operaciones mediante los mecanismos de esterilización y desinfección(3,10,12,13)
Antisepsia: empleo de sustancias químicas para inhibir o reducir el número de microorganismos de la piel viva, las membranas mucosas o tejidos abiertos a un nivel en el cual no generen infecciones.(1-3,8,10,12,13)
Desinfección: proceso que elimina la mayoría de microorganismos patógenos y no patógenos de objetos inanimados, exceptuando esporas, mediante el uso de agentes físicos o químicos. Según la actividad antimicrobiana la desinfección se clasifica en:(3,10,12,14)
• Desinfección de alto nivel (DAN): procedimiento que emplea agentes físicos o químicos con actividad sobre bacterias en fase vegetativa como el Micobacterium tuberculosis, hongos y virus con capa lipídica de tamaño medio, exceptuando las esporas.
• Desinfección de nivel intermedio (DNI): acción germicida sobre bacterias en fase vegetativa, virus con capa lipídica de tamaño medio (adenovirus, esporas asexuadas pero no clamidoesporas, micobacterium tuberculosis).
• Desinfección de bajo nivel (DBN): procedimiento mediante el cual se tiene efecto sobre bacterias en forma vegetativa, levaduras y virus de tamaño medio pero sin acción sobre el bacilo de la tuberculosis.
Descontaminación o desgerminación: es la reducción del número de microorganismos de un material que ha estado en contacto con líquidos, fluidos corporales o restos orgánicos de manera que pueda manipularse en forma segura.(10,12,13)
Esterilización: es el procedimiento en el cual se utilizan métodos químicos o físicos para eliminar toda posibilidad de vida microbiana, incluidas esporas y bacterias altamente termoresistentes.(2,3,10,12) Se utilizará este método en presencia de priones, hasta cuando se encuentre otro método más efectivo para estos casos.
NOTA Los términos de antisepsia y desinfección hacen referencia al mismo procedimiento de eliminación virtual de todos los microorganismos patógenos reconocibles, utilizándose el término de antisepsia cuando el procedimiento se aplica sobre piel y mucosas, mientras que desinfección se utiliza cuando nos referimos a los materiales clínicos, suelos y superficies. (1,2)

CLASIFICACIÓN DE ÁREAS
Las áreas institucionales se clasifican en críticas, semicríticas o no críticas según el riesgo de infección generado por la actividad que allí se realice.(12,15)
Se consideran áreas críticas o de alto riesgo de infección, los quirófanos, las salas de parto, la sala de pequeña cirugía de urgencias, la central de esterilización, unidades de cuidado intensivo neonatal pediatrica y adulto, las unidades de diálisis, áreas de preparación de soluciones parenterales.(12) 
Son áreas semicríticas o de mediano riesgo de infección las, servicios de hospitalización, servicios de alimentos, urgencias, morgue y oncología.

Dentro de las áreas no críticas o de bajo riesgo de infección se encuentran las oficinas, pasillos, salas de espera, consultorios, rehabilitación cardiaca, neurología, rehabilitación física, neumología y medicina nuclear. 

CLASIFICACIÓN DE ELEMENTOS
Los materiales, artículos o equipos medicoquirúrgicos pueden dividirse en tres categorías de acuerdo con el riesgo relacionado con su uso.

Elementos críticos: son aquellos que penetran en cavidades internas o estériles del cuerpo incluyendo el sistema vascular. Estos pueden ser: instrumental quirúrgico, catéteres centrales y periféricos, implantes, laparoscopios, elementos cortopunzantes, prótesis valvulares, ortopédicas, entre otros. Estos elementos deben ser sometidos al pro-ceso de esterilización, o en casos de emergencia se puede realizar desinfección de alto nivel a los laparoscopios y/o artroscopios.(2,3,10,12,15)
Elementos semicríticos: son todos los artículos que entran en contacto con piel y mucosas no intactas, como por ejemplo los equipos de terapia respiratoria, de endoscopia digestiva, de hidroterapia, y cistoscopia, entre otros. Requiere desinfección de alto nivel (DAN).

Elementos no críticos: son aquellos que entran en contacto con la piel intacta, mucosa oral o parte alta del tubo digestivo o no hacen contacto con el paciente; son ejemplo de artículos no críticos las camillas hospitalarias, ropa de cama, tensiómetros, fonendoscopio entre otros equipos para examen físico y de electrocardiografía. Estos elementos se deben someter a una desinfección de bajo nivel (DBN).(2,3,10,12,15,16)
CLASIFICACION DE AGENTES ANTIMICROBIANOS QUIMICOS

(DESINFECTANTES Y ANTISEPTICOS)
DESINFECTANTES DE ALTO NIVEL:
Se destruyen todos los microorganismos excepto algunas esporas bacterianas Por su mecanismo de acción, actúan modificando en forma irreversible grupos funcionales de proteínas y/o ácidos nucleicos. Entre otros efectos, esto provoca inhibición enzimática, lo que lleva a la muerte celular. Los agentes que predominan en este grupo son los Alquilantes 

· Oxido de etileno

· Formaldehído

· Glutaraldehído
DESINFECTANTES DE MEDIANO NIVEL:
Se inactivan todas las formas bacterianas vegetativas,  incluido el Mycobacterium tuberculosis, la mayoría de los virus y hongos, pero no asegura la destrucción de esporas bacterianas.
Se destacan los que actúan a nivel de proteínas y ácidos nucleicos (agentes oxidantes) y los que actúan a nivel de la membrana citoplásmica; dentro de estos se encuentran compuestos fenólicos y los alcoholes.

· HIPOCLORITO  DE SODIO

· HIPOCLORITO DE CALCIO

· BIGUANIDAS (Clorhexidina )

· YODÓFOROS (Yodopovidona  Polivinil-pirolidona Nombre comercial: Isodine Bactrodine)

DESINFECTANTES DE BAJO NIVEL:
Se destruyen la mayoría de las formas vegetativas bacterianas, algunos virus y hongos, no el Mycobacterium tuberculosis, ni esporas bacterianas.

Se encuentran aquí los compuestos de amonio cuaternarios y los compuestos mercuriales. Este tipo de agentes no deben usarse como antisépticos, ni para desinfectar elementos semicríticos; tampoco deben utilizarse dentro de recipientes para desinfectar por inmersión, puesto que muchos microorganismos (por Ej.: Pseudomona) son capaces de multiplicarse en estas condiciones; han habido incluso epidemias intrahospitalarias a partir del mal manejo de  estos desinfectantes.
· AMONIO CUATERNARIO  (Gloruro de Benzalconio Cetrimida Nombre comercial: Ionax)

· PERÓXIDO DE HIDRÓGENO  (Nombre comercial: Agua oxigenada)

NORMAS Y PRINCIPIOS GENERALES   PARA LA LIMPIEZA Y DESINFECCION DE LAS DIFERENTES AREAS DE    CLINICA  RENACER LTDA
- De acuerdo con la clasificación de áreas y de desinfección: 

· la desinfección de bajo nivel (DBN) se recomienda para áreas no críticas

· la desinfección de nivel intermedio (DNI) para las áreas semicríticas y áreas críticas.(4,10,15) nivel de evidencia categoría IIA

- Los desinfectantes más comúnmente utilizados son los compuestos clorados y fenolitos, estos últimos no se encuentran disponibles en Colombia.(3,10,14) (Anexo 1)
- No existe evidencia con relación a la rotación de desinfectantes dentro de las instituciones hospitalarias, únicamente se está realizando este tipo de acciones en la industria farmacéutica.
- Es cierto que en la Clínica,   la creación de fuentes nuevas de infección es permanente y que la propagación de la contaminación es igualmente continua, en consecuencia, la aplicación de las medidas higiénicas debe ser también metódica, programada y continua (diaria).  La limpieza y desinfección debe ser sistemática y repetida con frecuencia. Es la única manera de obtener una acción permanente. 

- Todos los servicios, incluido el departamento de administración, intervienen en la difusión de la contaminación. 

- Es absolutamente indispensable actuar simultáneamente sobre los diferentes elementos de la cadena epidemiológica, debiendo naturalmente adaptarse a las diversas medidas profilácticas, a cada objetivo, y aplicarse según las circunstancias de cada departamento. 

- La propagación de la contaminación puede producirse tanto por gérmenes depositados sobre las superficies como por partículas portadoras de bacterias vehiculadas por la atmósfera. Los dos tipos de contaminación están tan conectados entre sí que no es posible mantener una superficie desinfectada y libre de gérmenes más de una hora sin haber descontaminado la atmósfera. 

- El nivel de la contaminación atmosférica es un buen indicador del nivel de contaminación general de un local. 

- El plan basado en la limpieza, la desinfección y el buen comportamiento higiénico de las personas, debe ser una responsabilidad compartida por todo el personal. 

- Sólo si se logra una perfecta coordinación del estamento profesional de la limpieza con el personal sanitario podrá traducirse en una higiene eficaz. 

- Una vez establecido el plan de trabajo para cada área o zona del hospital, teniendo en cuenta su potencialidad de riesgo infeccioso, la vigilancia de su ejecución adquiere una importancia primordial. .

- Debe de asegurarse la exigencia de exclusividad en diversas zonas del hospital. En cada unidad, la limpiadora contará para la realización de su trabajo con: 1) Doble cubo de distintos colores, uno para la solución de detergente + desinfectante y otro para el aclarado y 2) Dos cubos de distintos colores con paño y bayetas de diferentes colores, ya sean para el mobiliario o para el baño 

-Antes de iniciar la limpieza general recoger la materia orgánica (sangre y otros fluidos). Retirar elementos y/o residuos hospitalarios según las normas de bioseguridad y manejo de los mismos.

- La limpieza practicada en Instituciones prestadoras de salud excluye el uso de la escoba para barrer, debido a que muchos microorganismos depositados en el piso, pueden hacerse viables si se les levanta por la acción de corrientes de aire que se pueden formar  recoger la suciedad con mopa o protegiendo el cepillo con téxtil húmedo o uso de trapero En el ambiente hospitalario está terminantemente prohibido el barrido en seco; siempre se procederá al arrastre húmedo. 

- De arriba hacia abajo: iniciando por techos, luego paredes y puertas; y por último suelos 
- No crear corrientes de aire que faciliten el desplazamiento de gérmenes.

- De adentro hacia fuera iniciando por el lado opuesto a la entrada 

- Iniciar de lo más limpio y terminar en lo más contaminado, evitando así la proliferación de microorganismos

-Limpiar las superficies con bayetas húmedas. Las superficies deben quedar lo más secas posibles. La humedad favorece la multiplicación de los gérmenes 

- Limpiar siempre con guantes de goma. En habitaciones con pacientes en aislamiento de contacto, utilizar guantes de un solo uso, para desecharlos antes de salir de la habitación, evitando así posibles contaminaciones.

-  Al cambiar de labor, es necesario lavar muy bien los guantes y desinfectarlos o desecharlos si es necesario en caso de deterioro 

- El hipoclorito siempre se debe diluir en agua fría. 

- No mezclar productos incompatibles (ej.: hipoclorito sódico con aldehidos).
- Renovar el contenido del  cubo en cada habitáculo. 

- Una vez realizada la limpieza El material utilizado para limpiar todo tipo de superficies (bayetas, trapero, mopa,) ha de estar lo más escurrido posible. Dejar actuar el desinfectante sobre las superficies, no es necesario aclarar ni secar el material se guardará limpio, desinfectado y escurrido
- Pueden utilizarse como desinfectantes para su aplicación en suelos y superficies los siguientes: fenoles, aldehídos, hipoclorito ( diluido al 10% en zonas críticas y diluido al 20%, zonas generales). Se tendrá en cuenta el no utilizar hipoclorito en superficies metálicas porque se deterioran. 

- Hay que seguir siempre las indicaciones realizadas en las instrucciones de la casa suministradora del producto utilizado. 

- Zonas especiales: U.C.I., Neonatología, Partos. Se realizará una limpieza diaria de todas las superficies (incluidas paredes si hay materia orgánica) y los suelos. Una vez a la semana se realizará limpieza a fondo. 

- Hospitalización: si se da la circunstancia de un caso de aislamiento protector se realizará la limpieza de esa habitación en primer lugar y utilizando material exclusivo para esa habitación. Si se da el caso de un paciente infeccioso la limpieza de esa habitación se hará en último lugar y con material exclusivo para esa habitación. En el resto de habitaciones de zona de hospitalización se realizará la limpieza diaria según normas generales. 
- El material utilizado para la limpieza, debe dejarse limpio, desinfectado y bien escurrido en cada turno.

- La limpieza de las habitaciones con enfermos inmunodeprimidos se realizará la primera.

-  La limpieza de las habitaciones de aislamiento se realizará de última.

- Cuando finaliza un aislamiento de contacto o se alarga la estancia hospitalaria del paciente se debe proceder a una limpieza a fondo de la habitación (aproximadamente cada 15 días).

- Durante la manipulación de los productos de limpieza, el personal se protegerá para prevenir posibles riesgos (inhalación y/o salpicaduras sobre piel o mucosas)

- El personal de limpieza deberá utilizar las mismas medidas de protección que el personal sanitario, tanto en lo referente al vestuario como para la eliminación de los residuos generados.
- No es necesario dejar tiempo de espera al alta para empezar la limpieza, excepto cuando se trate de pacientes aislados por TBC activa (pulmonar o laríngea).

-  Resto de la Clínica: limpieza diaria según normas generales. 

- Exteriores: limpieza de accesos y  resto de zonas externas. 

Recomendaciones en relación con tipo de material 

Material crítico 

Siempre que sea posible hay que utilizar material desechable. Si no es posible, es necesario someterlo a un proceso de esterilización. Se entiende por material crítico todo aquel que entre en contacto con tejidos estériles o con el sistema vascular. 

Ejemplos: 

Catéteres endovenosos. 

Catéteres cardiacos. 

Instrumental quirúrgico. 

Instrumental dental. 

Aparatos de endoscopia rígidos que penetran en tejidos estériles: artroscopia, laparoscopio, toracoscopio, mediastinoscopio,etc. 

Accesorios de los endoscopios rígidos y de fibra, por ejemplo pinzas de papilotomía,etc. 

Materiales considerados semicríticos 

Desinfección de alto nivel. Se entiende por material semicrítico los que están en contacto con membranas, mucosas o piel no intacta. 

Ejemplos: 

Aparatos de endoscopia rígidos que penetran en cavidades no estériles tales como: broncoscopio, rectoscopio, laringoscopio 

Endoscopios flexibles de fibra óptica p. Ej. broncoscopio, gastroscopio, colonoscopio etc. 

Palas de laringoscopio 

Espéculo vaginal 

El tiempo de exposición debe de variar entre 20 y 30 minutos. Pueden utilizarse métodos por inmersión (glutaraldehído 2%, glutaraldehído fenolato 1:8, peróxido de hidrógeno 6%). 

Materiales considerados no críticos 

Desinfección de medio/bajo nivel. Se considera material no crítico a aquél que está en contacto con piel intacta, no con membranas mucosas. 

El tiempo de exposición es de 10 minutos. Pueden utilizarse sustancias como: alcohol 70º, fenoles, yodóforos, asociación de aldehídos. 

Ejemplo: 

Termómetros de axila 

Orinales 

Fonendoscopios 

Desfibriladores 

Manguitos de tensión arterial, etc. 

FUNCIONES DEL PERSONAL EN LA PREVENCIÓN
DE LAS IIH (50)

Funciones de los Jefes de Servicios en la prevención y control de las IIH

· Elaborar en conjunto con los demás integrantes del Comité normas sobre prevención y control de infecciones intrahospitalarias específicas del Servicio.

· Difundir las normas sobre prevención y control de infecciones intrahospitalarias al interior del Servicio.

· Cumplir con las normas de prevención y control de infecciones.
- Conocer los riesgos biológicos presentes en su trabajo y el procedimiento de consulta en caso de una exposición accidental

· Conocer los riesgos de exposición a productos químicos presentes en su trabajo y aplicar las barreras protectoras necesarias

· Notificar accidentes de riesgos biológicos, exposición a tóxicos y/o enfermedades infectocontagiosas.

· Solicitar al Comité de Infecciones Intrahospitalarias asesoría antes de efectuar modificaciones de la planta física.
· Colaborar en las campañas de inmunización del personal de salud y conocer las estrategias de inmunización activa que son necesarias en su trabajo

· Difundir informes de vigilancia epidemiológica y otros documentos emanados del Comité de Infecciones.

· Participar o coordinar actividades de capacitación en infecciones intrahospitalarias.

· Supervisar la aplicación de las normas específicas del Servicio y las del Comité de Infecciones Intrahospitalarias que atañen al control y prevención de las infecciones intrahospitalarias.

· Notificar al Comité las innovaciones o modificaciones sobre normas o procedimientos de prevención y control de infecciones intrahospitalarias, resultados de procesos de supervisión y evaluación y/o sobre brotes o sospechas de brotes epidémicos.

· Participar en las reuniones del Comité de Infecciones Intrahospitalarias a según solicitud propia o a requerimiento del Comité.

· Proponer al Comité intervenciones para controles y prevención de infecciones intrahospitalarias.

· Identificar riesgos de salud en el personal, proponer esquemas de prevención al Comité registrar su aplicación, control de actividades laborales. Notificar accidentes con elementos cortopunzantes o exposiciones laborales a patógenos, sustancias tóxicas o químicos.

Funciones de la Enfermera Jefe  en la prevención y control de IIH

· Cumplir con las normas de prevención y control de infecciones.

· Conocer los riesgos biológicos presentes en su trabajo y el procedimiento de consulta en caso de una exposición accidental

· Conocer los riesgos de exposición a productos químicos presentes en su trabajo y aplicar las barreras protectoras necesarias

· Notificar accidentes de riesgos biológicos, exposición a tóxicos y/o enfermedades infectocontagiosas.

· Solicitar asesorías ante posibles restricciones laborales. 

· Colaborar en las campañas de inmunización del personal de salud y conocer las estrategias de inmunización activa que son necesarias en su trabajo

· Asistir a programas de capacitación en materias de infecciones intrahospitalarias.

· Elaborar normas en conjunto con el CIIH. 

· Difundir las normas de prevención y control de infecciones.

·Elaborar programas de capacitación y orientación en infecciones intrahospitalarias en sus servicios.
· Elaborar y aplicar programas de supervisión en infecciones intrahospitalarias.
· Mantener registros actualizados de inmunizaciones y exposiciones de riesgo biológico.
· Difundir informes de vigilancia epidemiológica y otros documentos del CIIH.

Funciones del personal médico en la prevención y control de IIH

· Conocer y aplicar los diferentes tipos de lavado de manos (clínico, quirúrgico y de técnica aséptica) y su procedimiento específico
· Manejar adecuadamente las indicaciones de precauciones universales, el uso de guantes y sus tipos (de procedimiento, estériles y reforzados), mascarillas, gafas protectoras, delantal, pechera y manejo de desechos biológicos y de material cortopunzante.

· Conocer la normativa local y aplicar correctamente diferentes desinfectantes y antisépticos, incluyendo cuando sea aplicable, desinfectantes de alto nivel

· Conocer y aplicar adecuadamente los diferentes tipos de aislamientos hospitalarios

· Conocer y aplicar adecuadamente restricciones y exclusiones laborales 

· Conocer y aplicar la normativa local sobre uso de antibióticos, ya sea por síndromes, agentes específicos o como profilaxis antibiótica quirúrgica y no quirúrgica

· Conocer y manejar adecuadamente los factores de riesgo involucrados en infecciones del sitio quirúrgico (preparación de la piel, tipos de cirugía, profilaxis antibiótica, obesidad, tabaquismo, hiperglicemia, etc)

· Conocer y manejar adecuadamente las medidas de prevención de infecciones asociadas a procedimientos invasores tales como infecciones urinarias asociadas a catéter urinario, infecciones respiratorias bajas asociadas ventilación mecánica, infecciones del torrente sanguíneo asociadas a catéteres centrales, etc.

· Colaborar en las campañas de inmunización del personal de salud y conocer las estrategias de inmunización activa que son necesarias en su trabajo

· Conocer los riesgos biológicos presentes en su trabajo y el procedimiento de consulta en caso de una exposición accidental

· Conocer los riesgos de exposición a productos químicos presentes en su trabajo y aplicar las barreras protectoras necesarias
· Solicitar la asesoría y autorización al Comité de IIH respectivo ante cualquier remodelación de unidades clínicas o servicios de apoyo clínico

· Colaborar en los programas de supervisión y aceptar sugerencias sobre las deficiencias personales detectadas 

· Asistir regularmente y en forma registrada a actividades de capacitación

sobre IIH 

· Contribuir a lograr una mejor calidad de atención de sus pacientes

Funciones de las enfermeras y  fisioterapeutas  en la prevención y control de las IIH

· Conocer y aplicar los diferentes tipos de lavado de manos (clínico y de técnica aséptica) y su procedimiento específico 

· Manejar adecuadamente las indicaciones de precauciones universales, el uso de guantes y sus tipos (de procedimiento, estériles y reforzados), mascarillas, gafas protectoras, delantal, pechera y manejo de desechos biológicos y material cortopunzante.

· Conocer la normativa local y aplicar correctamente diferentes desinfectantes y antisépticos, incluyendo cuando sea aplicable, desinfectantes de alto nivel

· Conocer, aplicar y supervisar adecuadamente los diferentes tipos de aislamientos hospitalarios 

· Conocer y sugerir a la Enfermera Jefe  restricciones y exclusiones laborales 

· Conocer y manejar las medidas de prevención de infecciones asociadas a procedimientos invasores tales como infecciones urinarias asociadas a catéter urinario, infecciones respiratorias bajas asociadas ventilación mecánica, infecciones del torrente sanguíneo asociadas a catéteres centrales, etc.
· Colaborar en las campañas de inmunización del personal de salud y conocer las estrategias de inmunización activa que son necesarias en su trabajo 

· Conocer los riesgos biológicos presentes en su trabajo y el procedimiento de consulta en caso de una exposición accidental

· Conocer los riesgos de exposición a productos químicos presentes en su trabajo y aplicar las barreras protectoras necesarias 

· Colaborar en los programas de supervisión y aceptar sugerencias sobre las deficiencias personales detectadas

· Asistir regularmente y en forma registrada a actividades de capacitación sobre IIH 

· Contribuir a lograr una mejor calidad de atención de sus pacientes  

· Conocer y aplicar el lavado de manos clínico y su procedimiento

· Manejar adecuadamente las indicaciones de precauciones universales, el uso de guantes y sus tipos (de procedimiento, estériles y reforzados), mascarillas, gafas protectoras, delantal, pechera y manejo de desechos biológicos

· Conocer y aplicar los diferentes tipos de aislamientos hospitalarios
· Conocer y reportar situaciones que requieran restricciones y exclusiones laborales

· Contribuir a lograr una mejor calidad de atención de sus pacientes 

Funciones del Bacteriólogo (a) con función de Microbiólogo, en la prevención y control de las IIH

· Proporcionar identificación de los principales agentes etiológicos y de sus marcadores epidemiológicos en forma oportuna.

· Mantener informado al CIIH de la realidad microbiológica del Hospital en relaciones a patrones de resistencia, patógenos aislados, resultados de estudios bacteriológicos y aparición de brotes o aumento inusual.

· · Participar y ejecutar investigaciones microbiológicas y/o epidemiológicas. 

· Participar en la elaboración de normas de bioseguridad para el personal de salud.

· Participar y programar actividades de orientación, capacitación y supervisión en IIH.

· Asistir a reuniones del Comité de Infecciones Intrahospitalarias.

PROTOCOLO DE LIMPIEZA RECURRENTE AREAS CRITICAS, SEMICRITICAS Y NO CRITICAS 
(3,10,14,33)
Se considera limpieza recurrente a la la limpieza diaria de la habitación o cubículo ocupado. (10,20,29,30) o desinfección realizada después de cada procedimiento quirúrgico
Objetivo
· Disminuir riesgo de infección entre pacientes.

· Disminuir riego de infección entre paciente y personal medico, paramédico y auxiliares.

· Disminuir riego de infección entre los elementos de la unidad y el paciente.

Responsable

· Jefe de enfermería

· Auxiliar de enfermería 

· Personal de aseo

Área crítica
Materiales
Carro de aseo hospitalario, bolsas rojas, y verdes, detergente, desinfectante, balde, guantes negros  par habitación y rojos  en quirófanos, bayetilla, trapero y tapabocas. 
Procedimiento
1. Retirar elementos usados con el paciente (desechos comunes, ropa, material que ha tenido contacto con fluidos corporales) y distribuirlos de acuerdo con el proceso establecido en el protocolo institucional de "Manejo de residuos especiales" 
2. Limpiar los implementos que estén siendo utilizados en le momento  Humedecer un paño o bayetilla en solución jabonosa desinfectante  y/o hipoclorito de sodio a 500 ppm si es paciente séptico (Anexo 2) o alcohol al 70%. No se debe sacudir ningún elemento ya que el polvo contiene microorganismos o gérmenes que se pueden dispersar. Limpiar en el siguiente orden: 
• Equipos como monitores con sus respectivos cables cuidar las zonas de contacto, lámparas de fototerapia, bombas de infusión, atriles,  cables y vitrinas.
3. Trapear con paño húmedo el suelo, teniendo en cuenta la técnica recomendada
4. Dotar la sala de las bolsas para desechos hospitalarios Realizar cambio de bolsas rojas y verdes como sea necesario al quedar llenas sin rebosar la papelera y la tapa cierre adecuadamente o se recomienda cambiar las bolsas con cada cambio de turno

5. Mesón de estar de enfermería  y medico con la misma solución descrita anteriormente   en cada entrega de turno agua jabonosa y con hipoclorito a 500ppm, 

6. Mesón de preparación de medicamentos limpiararlo antes y después  de la preparación de alimentos y medicamentos con hipoclorito al 500ppm

7. Mesas auxiliares de curación se limpiaran después de cada procedimiento con agua jabonosa  e hipoclorito al 500ppm Y  antes de la entrega de turno 

8. Elementos como orinales y patos deben limpiarse con agua jabonosa y dejar secando luego de cada uso

Los traperos y baldes se deben lavar entre cada limpieza. (CDC HIPAC 2001) NE: Categoría IIB 
La desinfección de áreas críticas como  los quirófanos, salas de procedimientos (curaciones, suturas) deben limpiarse con desinfectantes de nivel intermedio como limpieza terminal (Anexo 1), y así mismo se deben limpiar y desinfectar una vez cada semana.(3,10,20,29-30) NE: Categoría IIB 
No se recomienda el uso de la aspersión como método de desinfección de áreas debido a la falsa seguridad que se da al personal y al riesgo de inhalación de sustancias tóxicas tanto del personal como del paciente CDC HIPAC.(33,35) NE: Categoría IB 
Cuando en el cubículo se encuentra un paciente con diagnóstico de algún tipo de patología infectocontagiosas y/o inmunosupresión tener en cuenta:
1. El personal de aseo debe colocarse bata, tapabocas, gorro y guantes, según el tipo de aislamiento que requiera.

2. Utilizar desinfectantes de nivel intermedio (Anexo 1 y 2), alcoholes al 70%, formaldehído hiòclorito de sodio 500ppm
Área semicrítica
La limpieza y desinfección de la habitación se debe realizar cuando el paciente no tenga visita de forma diaria.
Materiales
Carro de aseo hospitalario, bolsas rojas y verdes, detergentes y desengrasantes, desinfectantes, balde, guantes, bayetilla y trapero.
Procedimiento
1. Utilizar los guantes rojos para realizar el aseo y desinfección del baño y negros para la limpieza de la habitación. 
2. Retirar los elementos usados por el paciente (desechos comunes, ropa, material que ha tenido contacto con fluidos corporales). 
3. Humedecer un paño o bayetilla blanca en solución detergente jabonosa. No se debe sacudir ningún elemento. Limpiar en el siguiente orden: 
· Nichos, paneles de habitación.

· Closet 

· Barandas de la cama 

· Colchón.

· Muebles y elementos como: televisor, teléfonos, mesa de noche, mesa puente 

· Lavamanos incluyendo sifones 
4. Lavar el cuarto de baño incluyendo el sanitario y piso de la ducha utilizando paño, guantes y desinfectante de nivel intermedio. Solución hipoclorito de sodio 50 ppm (Anexo 1 y 2) 
5. El aseo rutinario de los patos, riñoneras, platones y orinales consiste en lavar con agua y secar cada vez que se use. Se someterán a “Aseo Terminal” estos elementos al egreso del paciente; este aseo consiste en: 
· Lavar con agua y jabón 

· Realizar inmersión en una solución de hipoclorito de sodio a 50 ppm (Anexo 2) 

· Enjuagar, secar 

· Colocar marquilla de "desinfectado", 
Nota: Para pacientes de estancia prolongada se realizará un aseo terminal cada semana.
5. Trapear los suelos con paño humedecido con solución detergente.
Cuando en la habitación se encuentra un paciente con diagnóstico de algún tipo de patología infectocontagiosas y/o inmunosupresión tener en cuenta:
3. El personal de aseo debe colocarse bata, tapabocas, gorro y guantes, según el tipo de aislamiento que requiera.
4. Utilizar desinfectantes de nivel intermedio (Anexo 1 y 2), alcoholes al 70%, formaldehído hipoclorito de sodio 500ppm.
Áreas no críticas
Materiales
Carro de aseo hospitalario, bolsas rojas, negra, verde detergentes y desengrasantes, desinfectantes, balde, guantes, bayetilla y trapero
Procedimiento
1. Retirar el polvo con bayetilla húmeda de los escritorios, computadores, impresoras y mesón de atención al público y oficinas

2. Para los baños públicos: se despapela en bolsa roja, se hace un aseo general de paredes, piso, puertas, lavamanos e inodoro con jabón desinfectante, se seca y se aplica ambientador. Despapelar las veces que sea necesario.  Al finalizar desifectar inodoros con hipoclorito de sodio 50ppm

3. Trapear con paño húmedo el suelo, teniendo en cuenta la técnica recomendada
4. Aplicar, si es necesario, ceras o cubrimientos incoloros y antideslizantes tanto en muebles como en pisos para una mejor presentación y durabilidad del material 
 Nota: Únicamente se aplicará en superficies (pisos, mesas colchonetas de camillas, etc.) desinfectantes de nivel intermedio (hipoclorito de sodio o alcoholes al 70%) (Anexo 1 y 2) cuando se encuentren con sangre u otros fluidos corporales.
PROTOCOLO DE LIMPIEZA TERMINAL Y SEMANAL DE AREAS CRITICAS y SEMICRITICAS  (3,10,14,33)

Es la desinfección realizada en los servicios de hospitalización uci al egreso de cada paciente y una vez terminada la programación del día en quirófanos. 
Se debe seguir un procedimiento riguroso, limpiando completamente todos los muebles y equipos (CDC HIPAC 2001).
Objetivo

· Disminuir riesgo de infección entre pacientes

· Disminuir riego de infección entre paciente y personal medico, paramédico y auxiliares

Responsable

· Jefe medico de las respectivas unidades o medico de turno.

· Jefe de enfermería

· Auxiliar de enfermería 

· Personal de aseo

Observaciones

· La limpieza semanal de las unidades se realizara todos los sábados en la mañana 
· Se requerirá una persona adicional al personal de aseo para el aseo terminal los sábados
· Los equipos se limpiaran en un área externa a la unidad  e inmediatamente termine la jornada se ingresaran a la unidad y se colocaran en un área limpia
· Se realizara a la salida de cada paciente aseo terminal  de su cubículo independiente de la hora de egreso en las unidades y habitaciones de hospitalización  a cargo del personal de aseo o la auxiliar de turno si este no se encuentra
· Debe quedar registrado hora, fecha de cada desinfección así como describir  los equipos a los que se le hicieron;  de haber complicaciones dejar constancia por escrito y avisar al  encargado del comité de infección y jefe medico de la unidad.
· Revisar si hay orden de cultivar sitios específicos de la unidad antes y después de la desinfección 
· Uso de desinfectantes de nivel intermedio glutalaldhehido exclusivo para incubadoras, colchones y material en contacto directo con el paciente 
· En UCIN Todos los niños del sector de recuperación nutricional se reubicaran para adecuada limpieza de las paredes del sitio
· En UCIN Todas  los niños hospitalizados en intermedio y UCI se retiran 1 metro de las paredes
· Se restringirán  el ingreso de madre canguro y visitas.
Área crítica
Materiales
Carro de aseo hospitalario, bolsas rojas, y verdes, detergente desengrasarte, desinfectante, balde, guantes negros  par habitación y rojos  en quirófanos, bayetilla, trapero y tapabocas, 
Procedimiento
1. Utilizar los guantes rojos para realizar el aseo y desinfección del baño y negros para la limpieza de la habitación y / o cubículo. 
2. Retirar los elementos usados por el paciente (desechos comunes, ropa, material que ha tenido contacto con fluidos corporales). 
3. Humedecer un paño o bayetilla 
· En solución jabonosa desinfectante por 15- 30 minutos 
· Luego con  hipoclorito de sodio a 500 ppm  por 60 minutos recuerde que es altamente corrosivo (Anexo 2) retirar con agua limpia 
· Lámparas de fototerapia

· Monitores 

· ventiladores

· atriles

· flujometros

· mesas
· Agregar glutaraldehido por 2 horas 
· Incubadoras por su exterior se retirara con agua limpia no abrir  ni manipular al niños en las próximas 4 horas recuerde que el cidex tiene olor muy fuerte al igual que el cloro y queda en su ambiente

· Si se halla paciente estable que permita dejarlo en cuna acrílica sin alteracion de su estado hemodinámica incluyendo su temperatura se le realizara desgerminizacion a la incubadora (ver protocolo limpieza de incubadoras)
·  No se debe sacudir ningún elemento ya que el polvo contiene microorganismos o gérmenes que se pueden dispersar. 
· Recuerde utilizar una bayetilla por cada  cubículo y/o paciente al terminar lavarla muy bien y secar para su próximo uso nuevamente sin riesgo de contaminación al ser nuevamente usada los implementos que no estén en uso pueden ser lavados con la misma bayetilla

4. Realizar lavado de paredes y ventanas  de toda la unidad con agua jabonosa 10 minutos  e hipoclorito a 500 ppm por 15 minutos

5. Limpiar cielo raso y ventilas de aire  sin sacudir con la misma solución. 

6. Desinfección del cuarto de trabajo sucio y limpio con agua jabonosa 30minutos  e hipoclorito de sodio 1000ppm 60 minutos tanto pares, techo y pisos

7. Trapear los suelos con paño humedecido con solución detergente.
8. El aseo rutinario de los patos, riñoneras, platones y orinales consiste en lavar con agua y secar cada vez que se use. Se someterán a aseo terminal estos elementos al egreso del paciente; este aseo consiste en: 
• Lavar con agua y jabón 

• Realizar inmersión en una solución de hipoclorito de sodio a 50 ppm (Anexo 2) 

• Enjuagar, secar 

• Colocar marquilla de "desinfectado", 
9. Mesón de estar de enfermería  y medico con la misma solución descrita anteriormente 500ppm   en cada entrega de turno.

10.  Mesón de preparación de medicamentos antes de la preparación de los alimentos y medicamentos con  solución desinfectante de alto nivel
Nota: Para pacientes de estancia prolongada (> 15 días) se realizará un aseo terminal cada semana.
Área semicrítica
Materiales
Carro de aseo hospitalario, bolsas rojas, y verdes, detergente desengrasarte, desinfectante, balde, guantes negros  par habitación y rojos  en quirófanos, bayetilla, trapero y tapabocas. 
Procedimiento
1. Utilizar los guantes rojos para realizar el aseo y desinfección del baño y negros para la limpieza de la habitación. 
2. Retirar los elementos usados por el paciente (desechos comunes, ropa, material que ha tenido contacto con fluidos corporales). 
3. Humedecer un paño o bayetilla blanca en solución detergente jabonosa. No se debe sacudir ningún elemento. Limpiar en el siguiente orden: 
• Nichos, paneles de habitación 
• Closet 
• Barandas de la cama 
• Muebles y elementos como: televisor, teléfonos, mesa de noche, mesa puente 
• Lavamanos incluyendo sifones 
4. Lavar el cuarto de baño incluyendo el sanitario utilizando paño, guantes y desinfectante de nivel intermedio. (Anexo 1 y 2) 
5. Trapear los suelos con paño humedecido con solución detergente
6.  El aseo rutinario de los patos, riñoneras, platones y orinales consiste en lavar con agua y secar cada vez que se use. Se someterán a aseo terminal estos elementos al egreso del paciente; este aseo consiste en: 
• Lavar con agua y jabón 
• Realizar inmersión en una solución de hipoclorito de sodio a 50 ppm (Anexo 2) 
• Enjuagar, secar 
• Colocar marquilla de "desinfectado", 
Nota: Para pacientes de estancia prolongada se realizará un aseo terminal cada semana.
Realizar el mismo procedimiento de la limpieza recurrente e incluir en el siguiente orden:
• Techos, paredes, ventanas, puertas incluyendo las cerraduras

• Muebles y elementos como: televisor, teléfonos, mesas, lámparas, etc.

• Aspirar cortinas de tela si no es posible lavarlas, limpiar  con bayetilla húmeda si son persiana.  Nota: Las cortinas deben cambiarse antes del ingreso de pacientes inmunocomprometidos. 
• Closet

• Cama incluyendo colchón por ambos lados.

• Trapear con paño humedecido con detergente los suelos incluyendo los guardaescobas
Nota: A toda área que sea sometida a mantenimiento de pintura o arreglos locativos debe realizarse limpieza terminal.
Anexo 1. RECOMENDACIONES DE USO Y FORMA DE PREPARACIÓN DEL HIPOCLORITO DE SODIO(3,4)

· Maxima eficacia
· Prepararlo diariamente
· Utilizar recipientes no metálicos
· Guardar en lugar fresco y seco
· Respetar estrictamente las concentraciones recomendadas

DESINFECION DE ELEMENTO  LIMPIO O NO CONTAMINADO: materiales sin sangre o liquidos corporales requiere hipoclorito en concentración 0.05% y 0,1% (500 y 1000ppm)

DESINFECION DE MATERIAL CONTAMINADO: Sangre o pus requiere concentraciones altas 0.5% (5000ppm) recuerde que es altamente corrosivo por ello vigilar el tiempo de inmersión y NO USAR EN ROPA. 

DESINFECCION TERMINAL DE SUPERFICIE (PAREDES, TECHOS, MESONES): 

· A CRITICA: 0.5% (5000ppm)
· AREA NO CRITICA: 0.25% (2500ppm)
DESINFECION DE ROPA:

· CONTAMINADA: 0.1% 1000ppm

· NO CONTAMINADA NO REQUIERE HIPOCLORITO

COMO PREPARAR LA DILUSION?
La concentración del hipoclorito comercial es del 5% 

Formula  cantidad de cloro: Concentración deseada x Volumen requerido






Concentraciondel producto
Ejemplo  cantidad de cloro: 0.5% x 1000cc  = 100cc    ó   5000 x 1L = 100cc




5%                                     5% x 10
Es decir que para 1000cc de hiploclorito a concentración 0.5% 5000ppm se requiere 100cc de cloro puro mas 900cc de agua igual 100cc.
	Concentración en PPM
	Volumen de agua
	Cantidad de cloro cc
	Bajos volúmenes 

	50
	1litro 
	1cc
	99.9cc + 0.1cc

	 
	5 litros
	5cc
	

	 
	10 litros
	10cc
	

	500
	1litro
	10cc
	199cc + 1cc

	 
	5 litros
	50 cc
	

	 
	10 litros
	100cc
	

	5000
	1litro
	100cc
	90cc + 10cc

	 
	5 litros
	500 cc
	

	 
	10 litros
	1000 cc
	


1 pocillo tintero(80cc), 1 pocillo chocolatero (160 cc), 1 cucharada (10 cc), 1 cucharadita (5 cc)
cc de hipoclorito = litros a preparar * # ppm * 10 concentración del producto
anexo 2.1. DESINFECTANTES Y ANTISÉPTTICOS DE USO HOSPITALARIO 2,3,14,16,31,39,41,43)
	DESINFECTANTE
	YODÓFOROS
• Yodopovidona
• Polivinil-pirolidona
Nombre comercial:
Isodine
Bactrodine
Yodo
	AMONIO CUATERNARIO 

• Gloruro de Benzalconio
• Cetrimida
Nombre comercial:
Ionax
	FENOLES
	PERÓXIDO DE HIDRÓGENO 
Nombre comercial:
Agua oxigenada
	ÁCIDO PERACÉTICO

	MECANISMO
DE ACCIÓN
	Disrupción de la síntesis y estructura del ácido nucleico y proteínas 
Se une a una forma irreversible a las proteínas bacterianas precipitándolas 
Oxidación de elementos protoplasma bacteriano
	Inactivación de enzimas productoras de energía
Desnaturalización de proteínas esenciales y alteración de la membrana celular
	Daño a la membrana celular y pérdida de constituyentes citoplasmáticos
Inactivación irreversible de oxidasas y deshidrogenasas de membrana
Precipita las proteínas celulares
	Actúa como biocida. Daña la membrana celular, el ADN y otros componentes esenciales de la célula
	Desnaturalización de las proteínas 
Disminución de la permeabilidad de la pared celular 
Oxidación de enzimas, proteínas y otros metabolitos

	ESPECTRO
ANTI-MICROBIANO
	Gram+ (+), gram- (+), M. tuberculosis (+), Fungicida (+), Virus (+), Espora (-), Priones (-)
	Gram+ (+), gram- (+), M. tuberculosis (-), Fungicida (+), Virus (-), Espora (-), Priones (-)
	Gram+ (-), gram- (+/-), M. tuberculosis (+), Fungicida (+), Virus (+), Espora (-), Priones (-)
	Gram+ (+), gram- (+), M. tuberculosis (+), Fungicida (+), Virus (+), Espora (+), Priones (+)
	Gram+ (+), gram- (+), M. tuberculosis (+), Fungicida (+), Virus (+), Espora (?), Priones (-) 

	DESINFECCIÓN
RECOMENDADA
	Desinfección Nivel Intermedio (DNI)
	Desinfección de Bajo Nivel (DBN)
	Desinfección Nivel Intermedio (DNI)
	Desinfección de Bajo Nivel (DBN)
	Desinfección Nivel Intermedio (DNI)

	CONCENTRACIÓN
Y TIEMPO DE INMERSIÓN
	0,0002% por 10 min., efecto bactericida 1% 10 segundos
	0,4-1,6% acuoso
	0,4 – 5%
	3 - 25%
	10.000 ppm/15 minutos exposición

	USOS
	Antiséptico 

Piel 

 
	Superficies como pisos, paredes, carros y otros muebles
	Desinfección de superficies
	Desinfección de superficies y objetos inanimados
	Equipos endoscopios Hemodializadores Instrumentos dentales

	DESVENTAJAS 
	Incompatibilidad
	Materia orgánica
	 
	 
	 
	

	
	Toxicidad
	Hipotiroidismo en neonatos
	No
	 Hiperbilirrubinemia en neonatos
	Irrita piel y ojos
	No

	
	Acción corrosiva
	Deterioro de superficies
	Si
	 
	Si
	Si

	
	Otros
	Mancha
	No acción residual
	 
	Inestable al calor y la luz
	Inestable al calor y la luz


Anexo 2.2. DESINFECTANTES Y ANTISÉPTICOS DE USO HOSPITALARIO (2,3,14,16,31,39,41,43)
	DESINFECTANTE
	ALCOHOL
• N-propil 
Ethanol-etil
• Isopropanolol
• Isopropil
Nombre comercial: Alcohol
	ALDEHÍDOS 

• Glutaraldehido
• Ortoftaldehido
Nombre comercial: Cidex, Cidex – OPA, Glutarex
	ALDEHÍDOS 

• Formaldehído
	BIGUANIDAS
• Clorhexidina 
Nombre comercial:
Aseptidina 
	COMPUESTO DE CLORO 

• Hipoclorito de sodio
• Hipoclorito de calcio
• Docloro isocianurato de sodio
• Cloramina T
• Dióxido de cloro
• Hipoclorito de sodio
Nombre comercial:Hipoclorito, Decol, Preset

	MECANISMO
DE ACCIÓN
	Daño en la membrana celular, desnaturaliza las proteínas
	Alquilación de los grupos aminocarboxilhidroxil y sulfidrilo alterando el ADN y el ARN y la sínt

esis de proteínas 
	Alquilación de los grupos amino y sulfidrilo alterando el ADN y el ARN y la síntesis de proteínas
	Inhibe las enzimas de la membrana celular ocasionando ruptura de los constituyentes celulares, coagula las proteínas
	Inactivación de ácidos nucleicos, desnaturaliza proteínas e inhibe reacciones enzimáticas 

	ESPECTRO
ANTI-MICROBIANO
	Gram+ (+), gram- (+), M. tuber-culosis (+), Fungicida (+), Virus (+ -), Espora (-), Priones (-) 
	Gram+ (+), gram- (+), M. tuberculosis (+), Fungicida (+), Virus (+), Espora (+), Priones (-)
	Gram+ (+), gram- (+), M. tuberculosis (+), Fungicida (+), Virus (+), Espora (+), Priones (-)
	Gram+ (+), gram- (pobre), M. tuberculosis (pobre), Fungicida (pobre), Virus (-), Espora (-), Priones (-)
	Gram+ (+), gram- (+), M. tuberculosis (+), Fungicida (+), Virus (+ ), Espora (-), Priones (+) 

	DESINFECCIÓN
RECOMENDADA
	Desinfección Nivel Intermedio (DNI)
	Desinfección de Alto Nivel (DAN)
	Desinfección de Alto Nivel (DAN)
	Desinfección Nivel Intermedio (DNI)
	Desinfección Nivel Intermedio (DNI)

	CONCENTRACIÓN
Y TIEMPO DE INMERSIÓN
	Actividad óptima concentraciones 70-90% y disminuida por debajo del 50% y en concentraciones mayores
	No menor del 1% Esterilizante: 2% y pH 7,5-8,5 y exposición no me-nor de 10 horas DAN: 2% tiempo no menor de 20 minutos y 45 mi-nutos. Ambos a 20 oC- CME: 1,5%
	Hemodializadores al 4% con temperatura ambiente por 24 horas.
Al 1-2% para descontaminar conducciones internas de fluidos
Acción lenta para bacterias y hongos (24 horas) y para esporas (2-4 días)
	Base acuosa no inferior del 4% 
Base de alcohol al 0,5% con alcohol etílico al 75% 
pH 5,5 - 7

	USOS
	• Lavado de manos rutinario 

• Desinfección de termómetros, tapones de medicamentos
• Desinfección de piel 
	Desinfección de endoscopios, equi-pos de terapia respiratoria, sistemas de hemodiálisis.
No usar en superficies no críticas.
Se requiere manipulación con tapa-bocas, guantes y mantenerlo en reci-pientes con tapa ubicados en áreas ventiladas 
	Preservar piezas anatómicas
Procesamiento de hemodializadores
	Desinfección de piel y lavado de manos e higiene oral
	5000 ppm: derrame de líquidos corporales y sangre, desinfección de muestras de laboratorio, material cortopunzante, áreas críticas, materal contaminado con fluidos corporales 
500 ppm- 1000 ppm: paredes, pisos no infectados, aseo de habitaciones y elementos (patos), ropa quirúrgica 
50 ppm: frutas y verduras 
Fórmula: cc= vol litros preparar*ppm/concentración *10. Descarte la solución des-pués de su uso, utilice elementos de bioseguridad

	DESVENTAJAS
	Incompa-tibilidad
	Materia orgánica
	Materia orgánica
	Materia orgánica
	Acción reducida en presencia de materia orgánica. Jabones y detergentes corrientes 
	Formaldehido, materia orgánica, luz y calor, pH elevado

	
	Toxicidad
	-
	Si (ojos, vías respiratorias)
	Si carcinógeno
	Ototóxico

	
	Acción corrosiva
	No
	Si

	
	Otros
	Poca acción residual, inflamable, endurecimiento, daña el cabezal de tonómetros (daño córnea), volátil
(se evapora de las superficies)
	Irritante
	Irritante
	Su actividad se reduce con el contenido mineral del agua y algunas lociones y jabones
	Blanquea superficies, es inestable, irritante de la piel y mucosas 
Deterioro de plásticos

	VENTAJAS
	Bajo costo 
Acción rápida
	Vida media 14-28 días
	Acción inicial rápida (15 segundos después de su aplicación y acción residual hasta 6 horas ) 
	Bajo costo 
Acción rápida 

No irritante


REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
1. Actualizaciones en enfermería Guía de manejo de asepsia y antisepsia parte I vol. 5 no. 4, diciembre 2002 - issn 0123-5583 
2. F. Repáraz1, P. Arina2, P. Artajo2, M.T. Sánchez3, E. Escobar3 Limpieza y desinfección en el hospital  Hygiene and disinfection in the hospital.  Anales del sistema sanitario de Navarra suplemento 2 /2002
3. Lerma C. Asepsia y Antisepsia -Historia y Cultura. Documento preliminar. 1999
4. FELAC. Herida e infección Quirúrgica. Curso avanzado para cirujanos. Legis S.A. Santa Fe de Bogotá, Colombia. 1999, 67-80. 
5. Arroyave M, González G. Infección Intra-hospitalaria: Prevención y control. Comité de control de infecciones. Hospital Universitario San Vicente de Paul. 3a. edición. 1999, 103-106.
6. Guideline for handwashing and hospital enviromental control. 1985.
7. CDC. Guidelines for Isolation precautions in hospitals 1995.
8. Guideline for prevention of surgical site infection. 1999.
9. Gómez Muñoz JM, Echeverri de Pimiento S, Cuervo Polanco MP, et al. Guía para la prevención de infecciones intravasculares asociadas con CVC. Actual. Enf. 2000; 3(2): 34-41.
10. Laboratory Centre for Disease Control, Health Cánada. Infection control guidelines. Supplement. Hand washing, Clea-ning, Disinfection and Sterilization in Health Care. 1998. 
11. División Médica. Circular interna: guías de manejo institucional. 1999.
12. ACOFAEN, Instituto de Seguros Sociales. Guía de intervención en enfermería basada en la evidencia: Infecciones Intrahospitalarias

13. Guideline for Hand washing and hand antisepsis in health care settings. Reprinted with permission Larson E. American Journal of infection control 1995, 24(4): 312-342.
14. Johnson & Johnson Medical. Instrucción Programada en Asepsia. 1994. 
15. Secretaría de Salud de Bogotá. Min. Salud. Conductas básicas de bioseguridad: Manejo integral. 1997.
16. Malagón G, Hernández L. Infecciones hospitalarias. Ed. Panamericana. 1ª. edición. 1995. 
17. Dirección de Salud Pública, Área de vigilancia en salud pública. Lineamientos para la vigilancia, prevención y control de las infec-ciones intrahospitalarias. Secretaria de Salud de Bogotá, 1999.
18. Anaya C. Documento preliminar cirugia. 1999.
19. Vandebroucke-Grauls CMJE. Clean hands closer to the bedside. Lancet 2000; 356:1290.
20. Pittet D, Hugonnet S, Harbarth S et al. Effectiveness of a hospital-wide programme to improve compliance with hand hygiene. Lancet 2000; 356:1307-12.
21. Larson E. Skin Hygiene and infection prevention: More of the same or different approaches?. Review article. Clinical Infectious Disease. 1999; 29:1287-1294. 
22. Patiño JF, Guzmán F, González N, Baptiste S. Salas de Cirugía Hospitalarias: Manual de Procedimientos. Ed. Imprentas rápidas. Santa Fe de Bogotá. 1995.
23. Olsen RJ, Lynch P, Coyle MB, et al. Exami-nation gloves as barriers to hand contamination in Clinical practice. 1993; JAMA 270:350-53. 
24. Doebbeling BN, Pfaller MA, Houston AK, et al. Removal of Intrahospitalaria pathogens from the contaminated glove: implications for glove reuse and handwashing. Ann Intern Med. 1988; 109:394-98. 
25. Boyce JM. Using alcohol for antisepsis- Dispelling Myths. Infect Control Hosp. Epidemiol 2000; 21:7. 
26. Boyce JM, Kelliher S, Vallande N. Skin irrtitation and dryness associate with two hand-hygiene regimens: soap-and-water hand washing versus hand antisepsis with and alcoholic hand gel. Infect Control Hosp. Epidemiol 2000; 21:442-448. 
27. Wenzel R, Edmond M, Pittet D, et al. Guía para el control de infecciones en el hospital. Edición actualizada. Sociedad internacional de enfermedades infecciosas (ISID). 2000; 5-7, 13-25, 71-86. 
28. División Médica. Vestido de Mayo. Boletín interno Fundación Santa Fe de Bogotá No 491de mayo de 1999.
29. Fajardo R, Anaya D. Asepsia y Antisepsia Capitulo 3 Material en edición 2000
30. Cuervo Polanco MP. Guía de manejo para el aislamiento hospitalario. Actual. Enf. 1999; 2(3):32-36. 
31.  AORN. Recomended Practices: Standards 1994.
32. AORN. Recommended Practices for Traffic Patterns in the Perioperative Practice Setting. AORN Journal. 2000; 71(2): 394-396.
33. Pryor F, Messmer PR. The effect of traffic patterrns in the OR on Surgical Site Infections. AORN Journal. 68:4 649-660.
34. Centers for Disease Control and prevention. USPHS/IDSA Guideline for prevention of opportunistic infection in hematopoietic infection transplant recipients. MMWR 200 49: 1-128.
35. Centers for Disease Control and prevention Health Care Infection Control Practices Advisory Comittee (HICPAC). Guideline for Enviromental infection Control in health care facilities (Draft) 2001
36. Fundación Santa Fe de Bogotá. Protocolo de Aseo. 1994.
37. Russell AD, Hugo WB, Ayliffe GAJ. Principales and practices of desinfection, preservation and Sterilization. Blackwell Sciencie Third edition OPS. 1972: 405. 
38. Velul WG. Reuse of disposable devices. Section, disinfection and sterilization. In: Glen Mayhall C. Hospital Epidemiology and infection control. 2000; 946-953. 
39. Krawol Hospitalaria. Auxilios para la este-rilización. Bogotá Colombia. 1997: 1-19. 
40. Guidelines for Prevention of Intrahospitalaria Pneumonia. MMWR 46(RR-1); 1997: 1-79. 
41. De Schutter, Ritz S. Processing minimally invasive instruments. Zentr Steeril5 Jahrgang. 1997.
42. US Departament of health an Human Services Food and Drug Administration, Center for devices and radiological health. Enforcement priorities for single-use devices reprocessed by third parties and hospitals. /www.fda.gov/cdrh/reuse/1029.html. 2000.
43. Goodman y Hilman. Bases farmacológicas de la terapéutica. Editorial 7ª. Edición 1988.
44.  Rutala WA. Guidelines for selection and use of disinfectants. Am.J.Infect. Control 24: (313-342) 1996.
45. Gerald Mc.Donnell, Dwenver R. Antiseptics and disinfectants: Activity, Action, and Resistance. Clinical Microbiology Reviews. 1999. p.147-179.
46. Maimone S. Comité de infecciones Sanatorio Mitre de la clínica y maternidad Suizo. Argentina.
47. Hospital Nacional de Niños. Monografía antiseptica y desinfectantes de uso más común en hospitales. San José de Costarica. 1988 en: webmaster@hnn.sacr .
PROTOCOLO DESINFECCION Y ESTERILIZACION  DE INCUBADORAS
Objetivo

· Disminuir el riesgo de infección de un paciente a otro  realizar desinfección de la incubadoras dentro de la unidad 
Responsable 

- Jefe de enfermería

- Auxiliar de enfermería
Procedimiento

Se realiza limpieza con bayetilla humedecida con jabón líquido  O detergente desinfectante de nivel intermedio, (Anexo 2) por las paredes internas y externas de la incubadora y posteriormente lavar con bayetilla humedecida con agua limpia.
 Incubadora cerrada 
1. Una vez egresa el paciente realizar limpieza Terminal 

2. Retirar la ropa de la incubadora
3. Ubicar la incubadora en el área sucia y alistar el equipo: 
• Jabón líquido o detergente  y desinfectante de nivel intermedio 

• Bayetillas limpias 

• Copitos 

• Guantes limpios
4. Retirar las manguillas y los empaques (cauchos que rodean las ventanillas)
5. Humedecer la bayetilla con el jabón líquido y limpiar el área externa e interna de la incubadora, luego enjuagar con la bayetilla humedecida en agua limpia por 30 minutos
6. Sacar la colchoneta, la bandeja de la colchoneta y la base metálica con los aditamentos que tiene en su interior y limpiar con el jabón desinfectante (Anexo 2). Enjuagar con abundante agua 
7. Levantar los "clic" que sostienen el motor y limpiar todos sus elementos incluyendo cauchos y empates
8. Abrir la tapa del tanque de humidificación y limpiar con copitos de algodón
9. Hacer limpieza general de la base metálica de la incubadora con el jabón y bayetilla húmeda
10. Luego de enjuagar  lavar con hipoclorito de sodio al 0.1% 1000 ppm si no hay secreción o sangre  1 hora de lo contrario con dilución 0.5% 5000ppm si hubo presencia de sangre esta ultima es muy corrosivo  máximo 30 minutos 
11. al cumplir 1 hora iniciar desinfección de alto nivel con glutararldehido al 2% por 6-15horas  (altamente corrosivo) retirarlo  por sus residuos tóxicos (recuerde que desinfección de alto nivel mayor de 10 horas)
12. Dejar la incubadora en aireación una hora aproximadamente antes de ser utilizada nuevamente 
13. Secar toda la unidad y colocar la ropa de cama. 
14.  incubadoras que halla albergado paciente de recuperación nutricional no infectado solo es requerido llegar  hasta el numeral 10
15. cada limpieza debe quedar registrada con los datos de:
a. Auxiliar responsable de la limpieza 
b. Hora de iniciado cada ciclo
c. Reportar a la entrega de turno 
16.  Toda incubadora puede ser usada luego de una descontaminación o desgerminacion  consistente en  un ciclo  con 30 min  de detergente y 1 hora minutos hipoclorito de sodio a 1% 1000ppm
 Incubadora abierta
1. Después de haber atendido un paciente retirar la ropa de cama
2. Realizar limpieza con jabón líquido a la colchoneta, la base y el canéster
3. Enjuagar con agua limpia. El canéster se deja en agua jabonosa por una hora aproximadamente, luego enjuagar y secar 
4. Realizar la misma limpieza en el área metálica de la incubadora 
5. Realizar limpieza de la sonda o sensor de temperatura sin humedecer el conector que va a la incubadora teniendo especial cuidado con la punta del cable (sitio don-de está ubicado el sensor).
6.  Repetir  toda la secuencia desde el numeral 9 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
1. Actualizaciones en enfermería Guía de manejo de asepsia y antisepsia parte I vol. 5 no. 4, diciembre 2002 - issn 0123-5583 
2. F. Repáraz1, P. Arina2, P. Artajo2, M.T. Sánchez3, E. Escobar3 Limpieza y desinfección en el hospital  Hygiene and disinfection in the hospital.  Anales del sistema sanitario de Navarra suplemento 2 /2002
PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DEL LARINGOSCOPIO

Objetivo:

1. Prevenir la transmisión de microorganismos de un paciente a otro 
2. Prevenir infección  del paciente al personal.
Responsable

· Fisioterapeuta

· Jefe de enfermería
Procedimiento:

Nota recuerde que es un procedimiento con un elemento semicritico y requiere desinfección de alto nivel  además de un procedimiento que debe ser estéril, la vía aérea del RN es estéril
1. El operador debe estar protegido con gorro, tapabocas y  guantes estéril

2. Cada vez que se realice el procedimiento, 
· valvas: 
a. limpiar: lavar la hoja del laringoscopio con agua y detergente retirar los fluidos enjuagar con agua limpia
b. Desinfección de alto nivel: lavar con cidex con guantes estériles e inmediatamente marcar en papel estéril ( el mismo de los guates estériles) marcar claramente # de valva y fecha 

· Mango del laringoscopio
i. Retire las baterias

ii. Limpiar: requiere limpieza externa con compresa húmeda jabón y retire con agua limpia
iii. Desinfección de alto nivel: lavar con cidex tener cuidados con los sitios de contacto con las batería ( recordar que el medico con gorro, tapabocas y guantes estériles lo arma,  la auxiliar le colocara las baterías al momento de la intubación cuando le medico se lo presente sin contaminar el mango)
3. Después de la desinfección, esperar que se seque y dejar en una bolsa plástica limpia o papel estéril quedando disponible para ser usado nuevamente. 
4. No debe guardarse directamente en contacto con la caja contenedora.
5. Revisar diariamente su contenido y entregar a la jefe de enfermeria  al terminar tuno de las fisioterapeuta

BIBLIOGRAFIA
1. Hospital clinico universidad de chile, A. Estrategias básicas en control y Prevención de IIH: fecha revision: mayo 2004. Fecha aprobacion C.I.I.H: mayo 2004
2. Hospital clinico universidad de chile  D. Normas de esterilización y desinfecciónde materiales y equipos Fecha de elaboracion o revision: mayo del 2004.Fecha aprobaciÛn por CIIH: junio del 2004

3. Actualizaciones en enfermería Guía de manejo de asepsia y antisepsia parte I, vol. 5 no. 4, diciembre 2002 - issn 0123-5583 
4. F. Repáraz1, P. Arina2, P. Artajo2, M.T. Sánchez3, E. Escobar3 Limpieza y desinfección en el hospital  Hygiene and disinfection in the hospital.  Anales del sistema sanitario de Navarra suplemento 2 /2002
LIMPIEZA Y DESINFECION DEL FONENDOSCOPIO

Objetivo:

1. Prevenir la transmisión de microorganismos de un paciente a otro 
2. Prevenir infección  del paciente al personal.
Responsable
· Jefe de enfermería

· Auxiliar de enfermeria
Procedimiento:

1. Retirar residuos orgánicos con agua y jabón diariamente

2. Desinfección del fonendoscopio antes y después de su uso (con alcohol 70% o alcohol yodado)
3. colocar al lado de cada paciente uso exclusivo

Notas: el área de cuidados básicos tendrán un fonendoscopio permanente con limpieza y desinfección antes descrita

LIMPIEZA Y DESINFECION DE LOS TERMOMETROS

Objetivo:

1. Prevenir la transmisión de microorganismos de un paciente a otro 
2. Prevenir infección  del paciente al personal.
Responsable
· Jefe de enfermería

· Auxiliar de enfermería
Procedimiento:

1. Retirar residuos orgánicos con agua y jabon diariamente

2. Desinfección del termómetro  antes y después de su uso (con alcohol 70% o alcohol yodado)
3. Uso exclusivo en pacientes infectados aislados.

Notas: el área de cuidados básicos tendran un termometro permanente con limpieza y desinfección antes descrito
PROTOCOLO DE LAVADO DE MANOS(1)
Objetivo:

1. Disminuir el número de microorganismos en la piel

2. Reducir el peligro de una contaminación microbiana en heridas.

3. Inhibir la proliferación de microorganismos patógenos  durante la realización de procedimientos

4. Prevenir la transmisión de microorganismos de un paciente a otro 

5. Prevenir infección  del paciente al personal.

Responsable

· Jefe de la unidad

· Medico de turno

· Jefe de enfermería

· Auxiliar de enfermeria

· Tecnico Rx

El lavado de manos es el procedimiento más importante y simple para prevenir las infecciones intrahospitalarias.

Las manos son el principal transmisor de los microorganismos dentro de un hospital, por lo que el lavado de las mismas es la principal medida para prevenir la transmisión de IIH. Es conocido como una técnica sencilla, que además, reduce la morbilidad y la mortalidad de las IIH. Produce una disminución significativa de la propagación de patógenos potenciales de las manos, constituyendo así uno de los principales pilares en la interrupción de la cadena epidemiológica de transmisión de las infecciones intrahospitalarias. El tipo de jabón y enjuague dependen del tipo de trabajo que se realice. El uso de guantes no sustituye el lavado de manos. (Ver anexo No. 1, 2 y 3)

El simple lavado de manos con agua y jabón remueve casi todos os bacilos gram-negativos en 10 segundos.(16, 19)
2. FISIOLOGÍA
 La Microflora de las manos
El conocimiento de los microorganismos que se encuentran en las manos de los trabajadores de la salud es esencial para entender a cabalidad la principal etiología de las infecciones Intrahospitalariaes y desarrollar estrategias de prevención efectivas.
La piel consta de dos capas:
1. - La epidermis es la capa superior que consta de una capa cornea y una capa germinativa. La capa cornea conocida como Stratum corneum está formada por células muertas en forma de escala que continuamente se descaman a causa de la fricción, a medida que estas células se remueven son reemplazadas por células activas más grandes de la capa germinativa.
2. - La dermis está localizada bajo  la epidermis y está formada por una materia conectiva, fibrosa y gruesa que almacena folículos pilosos, glándulas aceitosas y receptoras de presión. 

3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS
 FLORA TRANSITORIA: organismos que se han adquirido recientemente por el contacto con otra persona u objeto. Se adquieren a través del contacto con los pacientes o personal infectados o colonizados o con las superficies contaminadas. Los organismos varían y dependen de su origen. E coli, Pseudomonas, Serratia, Staphylococcus aureus, Bacillus gram negativos, Klebsiella pneumoniae y enterococci se encuentran temporalmente en manos de los trabajadores de la salud. Estos organismos sobreviven en la piel por varios periodos (desde unos minutos hasta varias horas o días)   

FLORA RESIDENTE: organismos que viven y se multiplican en la piel y varían de una persona a otra, son  por lo general, de baja virulencia y en raras ocasiones causan infecciones localizadas en la piel. La mayoría de los organismos residentes se encuentran en las capas superficiales  de la piel, aproximadamente del 10% al 20% viven en las capas epidérmicas profundas y por  lo general no son patógenos. Entre los organismos considerados como flora residente se incluyen los estafilococos  de coagulasa negativa y “dipteroides”.
JABÓN ANTI-MICROBIANO:  Jabón que contiene un agente anti-microbiano asociado.
 LAVADO SOCIAL: Se define como un frote breve de todas las superficies de las manos con jabón, seguido de enjuague al chorro de agua. Su objetivo es remover la suciedad, 

 LAVADO CLÍNICO: se define como un frote breve y enérgico de todas las superficies de las manos con una solución anti-microbiana, seguido de enjuague al chorro de agua. Busca remover la suciedad, el material orgánico y disminuir la concentración de la flora transitoria, adquirida por contacto reciente con pacientes o fómites.

 SANITIZACION: La higienización se define como un frote breve con una solución antiséptica a partir de alcohol y emolientes, buscando destruir los microorganismos de la flora bacteriana transitoria, adquiridos recientemente por contacto directo con pacientes, familiares o fómites y disminuir la flora residente. Siempre y cuando las manos se encuentren limpias y  sin contaminación con material orgánico.

 LAVADO QUIRÚRGICO: se define como un frote enérgico de todas las superficies de las manos hasta los codos con una solución antimicrobiana, seguido de enjuague al chorro de agua. Busca eliminar, la flora transitoria y disminuir la concentración de bacterias de la  flora residente.

4. SOLUCIONES ANTISÉPTICAS
De acuerdo con las especificaciones de la  FDA las sustancias que se utilizan como agentes anti-microbianos son: 

· Alcoholes + glicerina: La mayoría de las soluciones con base alcohólica utilizan isoprophanol, etanol, n-propanol o combinaciones de dos productos en  concentraciones de 65 al 90%. Posee el tiempo de inicio acción más rápido; no sirve para eliminar la suciedad. 

· Clorhexidina: Preparaciones de gluconato de clorhexidina, en concentraciones del 0.5 al 1.0%. Posee un periodo de inicio acción  intermedio y un efecto residual prolongado; Seis (6) horas. Se inhibe por surfactantes no iónicos, aniones inorgánicos y orgánicos. 

· Clorhoxylenol: Sustancia fenólica con un sustituto halógeno sé eficacia es buena aunque su mayor fortaleza esta en su poca absorción a través de la piel. Su concentración debe estar entre 0.3 y 3.75%. 

· Yodo: Es reconocido como un  excelentes antiséptico pero puede  genera irritación de la piel. Las soluciones yodadas se presentan como una alternativa pero requieren una concentración de 8% en jabones y del 10% en soluciones desinfectantes. 

· Triclosán:  Sustancia no iónica que al ser integrada en jabones en concentración de 0.2 al 2% actúa como antimicrobiano. 

 

5. CONDICIONES PARA EL LAVADO DE MANOS.
 Durante las labores asistenciales, no se deben usar anillos, pulseras y relojes sin importar el material del que estén hechos.

· No se debe usar esmalte, incluso el transparente.

· Las uñas deben estar siempre limpias y cortas, aproximadamente 3mm o que no superen la punta del dedo.

· No usar uñas artificiales.

· Retirarse accesorios antes del lavado

· Doblarse las mangas de camisas, batas, o blusas por lo menos hasta la mitad de los brazos

· El uso de guantes no reemplaza el lavado de manos

· El espacio interdigital y subungular alberga el mayor número de microorganismos

· Las manos agrietadas y resecas favorecen la colonización de bacterias

6. TÉCNICAS DE LAVADO DE MANOS
 El lavado de manos es el más simple, económico e importante  procedimiento, para la prevención de las Infecciones Intra Hospitalarias, logrando  reducir hasta en un 50% las IIH, cuando se realiza el procedimiento de manera adecuada por todos los  funcionarios.

Se utilizarán como principios activos para las áreas no criticas  el clorhoxylenol + Triclosán, y para las áreas criticas la Clorhexidina.
a. LAVADO CLÍNICO.
OBJETIVOS
Remover la suciedad, el material orgánico y disminuir la concentración de bacterias o flora transitoria, adquiridas por contacto reciente con pacientes o fómites.

TÉCNICA:
· Use agua y  jabón antimicrobiano liquido. 

· Mojar las manos con agua, use 1 aplicación de jabón, fregar enérgicamente por 10-15". 

· Cubrir todas las superficies de manos, dedos y uñas, llegando hasta 10 cm por debajo del pliegue de las muñecas. 

· Enjuagar con abundante agua 

· Las manos se secaran con toallas de papel desechables.

· Para el cierre de la llave use la misma toalla, para evitar la recontaminación.

· El tiempo total para el procedimiento es de aproximadamente 30” segundos

 

SITUACIONES INDICADAS:
 

· Al llegar y al salir de la Clínica

· Antes y después de los siguientes procedimientos:

· Procedimiento invasivo como colocación de un catéter vascular periférico, catéter urinario o toma de muestras, etc. 

· Medir presión nerviosa central o monitoreo de presión intra vascular 

· Curación de heridas 

· Preparación de soluciones parenterales 

· Administrar medicación parenteral 

·  Aspirar secreciones de vías respiratorias. 

· Administrar y/o manipular sangre y sus derivados 

· Antes y después de estar en contacto con pacientes potencialmente infectados. 

· Después de hacer uso sanitario toser, estornudar o limpiarse la nariz. 

· Antes del contacto con pacientes inmunodeprimidos por alteraciones en la inmunidad humoral o celular o con alteraciones de la integridad de la piel y mucosas (quemados, escaras, heridas), o con edades extremas. 

b. SANITIZACION.
La sanitización es un procedimiento complementario para la adecuada asepsia de las manos, si previamente se ha retirado la suciedad visible, no se recomienda en caso de exposición a secreciones, excreciones y fluidos corporales
OBJETIVOS

Destruir los microorganismos de la flora bacteriana transitoria, adquiridos recientemente por contacto directo con pacientes, familiares o fómites. Siempre y cuando las manos se encuentren limpias y  sin contaminación con material orgánico.

TÉCNICA:
· Aplique y esparza 1 aplicación de alcohol glicerinado. En la superficie de las manos incluyendo el área interdigital por 10 seg.

· Deje secar al aire ambiente.

 

SITUACIONES INDICADAS:
· No se recomienda en caso de exposición a secreciones, excreciones y fluidos corporales
· Antes y después de la preparación de soluciones parenterales 

· Antes de administrar medicación parenteral 

· Antes y después de medir presión venosa central o monitoreo de presión intravascular 

· Antes y después de manipular equipos de respiración artificial. 

· Antes y después del contacto con pacientes inmunodeprimidos por alteraciones en la inmunidad humoral o celular o con alteraciones de la integridad de la piel y mucosas (quemados, escaras, heridas), o con edades extremas. 

c. LAVADO QUIRÚRGICO. 
OBJETIVOS:

 Disminuir la concentración de bacterias de la flora residente y remover completamente la flora transitoria, adquiridas por contacto reciente con pacientes o fómites.

TÉCNICA:

Se usara agua y jabón antimicrobiano liquido (Clorhexidina). 

· La llave se accionara con pedal o con el codo o célula fotoeléctrica. 

· Se humedecen las manos y antebrazos en una sola dirección empezando por la punta de los dedos hasta el codo.                                                                                                   

· Se jabón antimicrobiano liquido (Clorhexidina); la primera toma de jabón, se puede hacer con la mano. 

· Se frota suavemente palma con palma, y se extiende el jabón hasta el codo empezando a friccionar de forma enérgica y circular desde la muñeca hasta el codo. Este procedimiento se realiza en ambos antebrazos por un tiempo de dos minutos y medio.

· Por último se realiza la limpieza de la región subungular

· Se enjuagan las manos y antebrazos pasando  por el chorro de agua la punta de los dedos hasta el codo en una sola dirección, manteniendo los brazos hacia arriba. 

· Se repite el paso de la dosis de jabón antiséptico evitando rozar cualquier superficie con manos y antebrazos 

· Se frota el jabón entre las palmas de las manos y se expande hasta el tercio medio del antebrazo, formando una capa protectora y friccionando en forma breve.

· Se procede al lavado riguroso de manos en el siguiente orden: interdigital, palma con palma y palma con dorso; este lavado dura dos minutos y medio.

· Se baja nuevamente con movimientos circulares friccionando de manera suave y breve hasta donde se formó la capa protectora.

· Se enjuagan manos y antebrazos con las recomendaciones del lavado anterior.

· S toma una compresa estéril por el centro con la punta de los dedos, tratando de no gotear agua, para lo cual se debe dar un paso atrás.

· Se ubica la compresa sobre una de las manos iniciando el secado sobre la mano contraria en el siguiente orden: dedo por dedo, palma y dorso.

· Se realiza la misma maniobra sobre lastra mano húmeda, tomando primero la compresa con ambas manos y doblándola por la mitad.

· Se seca uno de los antebrazos desde la muñeca hasta los codos sin devolver la compresa por donde se ha pasado antes.

· Con la mano con la cual se manipula la compresa, se dobla nuevamente, se cambia de manos y se realiza el procedimiento de secado sobre el antebrazo que falta.

· Se desecha la compresa con la misma mano con la que se manipula finalmente.

· Loas manos deben mantenerse hacia arriba y los codos por encima de la cintura.

 

SITUACIONES INDICADAS
·              Antes de cada cirugía 

·              Antes de cada procedimiento invasivo con incisión en piel 

REFERENCIAS

1. Actualizaciones en enfermería Guía de manejo de asepsia y antisepsia parte I vol. 5 no. 4, diciembre 2012 - issn 0123-5583 

 

TRANSPORTE DEL PACIENTE INFECTADO

El transporte del paciente infectado deberá ser limitado. Cuando sea imprescindible el transporte, se utilizaran la medidas o barreras de protección necesarias.

El transporte de los pacientes con indicación de precauciones por mecanismo de transmisión aérea, por gotitas y por contacto deberá limitarse o evitarse. Cuando sea necesario el paciente deberá salir de la habitación utilizando barreras apropiadas como por ejemplo mascarilla (para evitar las partículas al toser o estornudar) de esta manera se reducirá la oportunidad de transmisión de un microorganismo a otras personas. Si se utiliza un ascensor en lo posible deberá

ser de uso exclusivo. Los servicios, unidades o áreas por donde el paciente será transportado, deberán ser previamente comunicados para efectos de prioridad y precauciones en la atención del mismo(18). Con el objetivo de disminuir el riesgo de transmisión de microorganismos, los pacientes también deben ser informados acerca de la forma de transmisión de su enfermedad para obtener colaboración

de parte de ellos.

PRECAUCIONES ESTÁNDARES, AISLAMIENTOS HOSPITALARIOS Y SALAS

CON PRESIÓN POSITIVA O NEGATIVA

Dirigida a:

Personal profesional y no profesional del área clínica

Objetivo:

· Disminuir el riesgo de transmisión de microorganismos de un paciente a otro, del paciente al personal y del personal al paciente.

Precauciones y tipos de Aislamientos:

Esta norma presenta las precauciones estándar y los aislamientos hospitalarios vigentes para nuestra institución. Se debe tener presente que estas indicaciones no son excluyentes entre sí.

1. Precaución estándar y sus características

Características

Consiste en el uso de barreras protectoras en el personal de salud para prevenir el

contacto con sangre o fluidos corporales. Debe ser aplicado cada vez que se prevea el contacto con ellos.

Componentes

Lavado de Manos:

· Antes y después de atender pacientes.

· Antes y después de realizar procedimientos invasores.

· Después de tener contacto con sangre, fluidos corporales o material contaminado.B
· Después de retirarse los guantes.

Guantes:

· Siempre que pueda existir contacto con sangre, secreciones, mucosas o piel no intacta.

· Cuando el personal de salud presente lesiones en la piel.

Mascarillas y/o Lentes:

· Cuando el operador tiene riesgos de recibir salpicaduras, derrame de sangre

o secreciones corporales.

Pechera o Delantal:

· Cuando el operador tiene riesgos de una gran exposición de sangre, secreciones

o fluidos sobre su cuerpo.

Eliminación de desechos biológicos no cortopunzantes:

· Utilizar contenedores resistentes e impermeables para desechos biológicos.

Material cortopunzante:

· Mantener la segregación en el área de trabajo y eliminar en contenedores adhoc.
2. Aislamientos hospitalarios según categorías

Aislamiento estricto o por aerosoles

Aquel que se aplica cuando se contemple la presencia de aerosoles en el aire con alto rango de difusión y que quedan en suspensión.

Aplicar siempre en:

· TBC bacilífera pulmonar

· Varicela o Herpes Zoster diseminado

· Sarampión

Las mascarillas tipo N95 son necesarias en todos los casos con TBC bacilífera si  no la hay mascarilla quirúrgica
Componentes

Habitación Individual:  OBLIGATORIA y Mantener puerta cerrada.
Lavado de Manos:

· Idem a precaución estándar.

· Antes y después de entrar a la habitación.

Mascarilla: OBLIGATORIA

· Debe ser puesta antes de entrar a la pieza y retirada al salir de ella. Utilizar la mascarilla tipo N95 (3M 1860) en caso de TBC y Mascarilla quirúrgica en los otros casos.

Gafas o lentes:

· Si hay posibilidades de salpicaduras

Guantes y otros:

· Según presencia de lesiones cutáneas.

Mascarilla para el paciente:

· Siempre al salir de la sala. Tipo N95 en caso de TBC

Otros:

· Manguito individual del aparato de presión o utilizar paño como barrera en

caso de lesiones cutáneas

· Desinfección del fonendoscopio antes y después de su uso en caso de lesiones

cutáneas

Nota: la indicación y duración de este aislamiento es responsabilidad médica.

Aislamiento respiratorio o por gotitas

Se aplica cuando se contemple la presencia de gotas de origen respiratorio con bajo rango de difusión que no quedan en suspensión (hasta 1 metro).

Ejemplos: meningitis meningococica o por H. influenzae, influenza, etc

Componentes

Habitación Individual: En la medida de lo posible, Si no, establecer separación espacial de al menos 1 metro con otro paciente.

Lavado de Manos: Idem a precaución estándar.

Mascarilla:: OBLIGATORIA PARA CUALQUIER PERSONAL QUE SE ACERQUE A MENOS DE UN METRO DEL PACIENTE

Guantes: Idem a precaución estándar.

Gafas o lentes: En procedimientos de aspiración, laringoscopía, fibrobroncoscopía,

nasofibroscopía, intubación, SNG, aseo cavidades, etc.

B

Mascarilla para paciente: Siempre al salir de la sala y Limitar salida del paciente al mínimo.
Nota: la indicación y duración de este aislamiento es responsabilidad médica.

Aislamiento de contacto

Aquel que se utiliza cuando se sospecha enfermedad transmisible por contacto

directo con el paciente o con elementos de su ambiente.

Ejemplos:

· Pacientes infectados o colonizados por bacterias multiresistentes

· Diarrea por Clostridium difficile.

· Celulitis con exudado.

· Heridas mayores con apósitos

· Pacientes incontinentes.

· Sarna

Componentes

Habitación Individual: Si es posible.

Lavado de Manos: OBLIGATORIO. Debe ser realizado con jabón antiséptico en las unidades críticas, intermedias o de inmunosuprimidos.

Guantes de procedimiento: OBLIGATORIO, Al tener contacto con el paciente, apósitos y/o secreciones.

Fonendoscopio: Desinfección del fonendoscopio antes y después de su uso (con alcohol 70% o alcohol yodado)

Termómetro:  Termómetro exclusivo o con desinfección previa

Delantal o Pechera: Sólo obligatorio en Sarna Noruega, .Considerar en pacientes con lesiones cutáneas extensas.

Mascarilla: Idem a precaución estándar

Lentes: Idem a precaución estándar

Otros:

· Manguito individual del aparato de presión o utilizar paño como barrera cuando la piel no es indemne.
Nota: la indicación y duración de este aislamiento es responsabilidad médica. Aislamiento en pacientes neutropénicos, pacientes con trasplante de médula ósea o de órganos sólidos
Referencias:

1. Walsh TR, et al. The value of protective isolation procedures in cardiac allografts recipients. Ann Thorac Surg 1989; 47:539-44

2. Gamberg P, Miller JL, Lough ME. Impact of protection isolation on the incidence of infection after heart transplantation. J Heart

3. Transplant. 1987;6:147-9.

4. Raad I, et al. Masking of neutropenic patients on transport from hospital rooms is associated with a decrease in Intrahospitalaria
5. aspergillosis during construction. Infect Control Hosp Epidemiol 2002; 23:41-3B
[image: image3.png]









PAGE  
1
	0
	Versión Inicial
	Eliana Aponte / líder Calidad
Zuleima Carrillo / Enf. Jefe Cirugía


	Comité de Calidad
	Efraín Pacheco
Gerente
	01-03-2013

	REV No.
	DESCRIPCIÓN
	ELABORÓ
	REVISÓ
	APROBÓ
	FECHA



[image: image4.emf]